**Sekusept plus**

Kapalný koncentrovaný dezinfekční prostředek určený k dezinfekci a čištění nástrojů

z kovu, skla a plastů, anesteziologického příslušenství aj.



**Sekusept plus** je deklarován jako zdravotnický prostředek, třída IIb

Výhody pro uživatele:

- účinný proti bakteriím (včetně TBC), mikroskopickým kvasinkovitým i vláknitým houbám

a některým virům (včetně HBV a HIV)

- široké spektrum účinnosti při krátké expozici

- neobsahuje aldehydy. KAS ani fenoly, antimikrobiální účinek je zajištěn obsahem glukoprotaminu

- příjemná nedráždivá vůně

- velmi dobrý čistící účinek

- vhodný do ultrazvukových lázní

- nemá agresivní účinky vůči materiálům čištěných nástrojů, obsahuje inhibitor koroze

**Složení:** antimikrobiální účinné látky, neinogenní tenzidy, komplexotvorné látky, které zvyšují rozpouštěcí a čistící schopnost, inhibitor koroze, barvivo, parfém

Obsah účinných látek ve 100 g Sekuseptu plus: 25,0 g glukoprotaminu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Doporučené ředění Sekuseptu plus** | **koncentrace (%)** | **doba expozice** |
| Účinnost proti bakteriím dle EN13727 (D), kvasinkám dle EN13624 (D) | 1,00 (10 ml/l)  1,00 (10 ml/l) | 5 min  15 min |
| Účinnost proti obaleným virům HIV, HBV, HCV testováno na Vaccinia a BVDV (DVV/RKI) | 1,00 (10 ml/l) | 5 min |
| Dezinfekce nástrojů (včetně TBC) (DGHM/VAH) | 1,50 (15 ml/l)  3,00 (30 ml/l)  4,00 (40 ml/l) | 1 h  30 min  15 min |
| Účinnost proti HIV (DVV/RKI) | 1,00 (10 ml/l) | 0,5 min |
| Účinnost proti jiným virům - Adeno, Papova (DVV/RKI) | 1,50 (15 ml/l) | 1 h |
| Konzervace-uchování podávek | 3,00 | max. 24 hod |

**Návod k použití:** před použitím zředit na vhodnou koncentraci studenou pitnou vodou

- nepřidávat jiný čistící ani dezinfekční prostředek

- použité nástroje vložit do připraveného roztoku Sekuseptu plus, přičemž je třeba dbát

na jejích dokonalé ponoření

- po předepsané expozici předměty z roztoku vyjmout a opláchnout vodou (pitnou nebo sterilní)

- roztok pro dezinfekcí se připravuje denně čerstvý, nepoužitý naředěný roztok lze uchovávat v uzavřené nádobě max. 14 dní

- uchovat v původním obalu, při teplotách 0°C až +25°C. Nepřipusťte vniknutí koncentrátu do kanalizace.

Při rozlití mechanicky odstranit pomocí savého materiálu (buničina apod.).

Obaly je možno spalovat v zařízeních k tomu určených.

**Bezpečnost**: Přípravek je klasifikován jako nebezpečný pro zdraví člověka dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (Nebezpečí; Akutní toxicita, Kategorie 4; H302; Akutní toxicita, Kategorie 4; H332; Žíravost pro kůži, Kategorie 1B; H314; Akutní toxicita pro vodní prostředí, Kategorie 1; H400)

nebo směrnice 1999/45/ES (Xn; ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ; R20; C; ŽĺRAVÝ; R22; N; NEBEZPEČNÝ PRO ŽIVOTNĺ PROSTŘEDĺ; R34-R50).

Před použitím čtěte přiložené pokyny.

Při práci s koncentrovaným přípravkem dodržujte pokyny pro bezpečné zacházení,

které naleznete v příslušném bezpečnostním listu přípravku.

Bezpečnostní pokyny:

- Sekusept plus způsobuje poleptání, může poškodit zdraví při požití

- při práci s koncentrátem používejte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky, především k ochraně očí a kůže, tj. zejména vhodné ochranné brýle nebo štítek a při každé práci ochranné rukavice. Po práci se dobře umyjte a ošetřete vhodným reparačním krémem (Silonda)

- uchovávejte mimo dosah dětí

- Informaci o firmách zabezpečujících zneškodnění obalů a nespotřebovaných částí výrobku obdržíte u pověřeného místně příslušného správního úřadu.

První pomoc:

- při zasažení očí okamžitě důkladně alespoň 15 min vyplachujte pokud možno vlažnou vodou

- při zasažení oděvu a pokožky okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení

a omyjte velkým množstvím vody

- pří náhodném požití nevyvolávejte zvracení

- ve všech těžších případech a vždy při zasažení očí nebo pří požití vyhledat lékařskou pomoc

**Doba použitelnosti:** 60 měsíců

**Balení:**

6 l PE kanystr

2 l PE láhev baleno v kartonu po 4 ks

**Ecolab Hygiene s.r.o. | Hlinky 118 | 60300 Brno | CZ | tel.: 543518248 | fax.: 543518299 | www.ecolabcz.cz |**