| ENGLISH | ČESKY |
| --- | --- |
| Prior to use, carefully read the instructions for use. | Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. |
| GC Fuji TRIAGE® | GC Fuji TRIAGE® |
| RADIOPAQUE GLASS IONOMER PROTECTION AND TEMPORARY RESTORATIVE MATERIAL | RADIOPÁKNÍ SKLOIONOMERNÍ OCHRANNÝ A DOČASNÝ VÝPLŇOVÝ MATERIÁL |
| For use only by a dental professional in the recommended indications. | K použití pouze ve stomatologické praxi v doporučených indikacích. |
| RECOMMENDED INDICATIONS 1. Fissure protection. 2. Root surface protection. 3. Hypersensitivity prevention and control. 4. Protection for immature enamel. 5. Temporary filling of endodontic access. 6. Intermediate restorations. | DOPORUČENÉ INDIKACE Ochrana fisur. Ochrana povrchu kořene. Prevence a kontrola hypersenzitivity. Ochrana nezralé skloviny. Dočasné endodontické zapečetění. 6. Střednědobé výplně. |
| CONTRAINDICATIONS 1. Pulp capping. 2. In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician. | KONTRAINDIKACE 1. Přímé překrytí pulpy. 2. V ojedinělých případech může výrobek způsobit citlivost u některých osob. Jestliže jsou zaznamenány takové reakce, výrobek více nepoužívejte a vyhledejte lékaře. |
| DIRECTIONS FOR USE PINK Shade is command set, WHITE Shade is chemical set only. Powder / Liquid Ratio (g / g) 1.8 / 1.0 Mixing Time (sec.) 20-25” Working Time (min., sec.) 1' 40'' Net Setting Time (min., sec.) 2' 30'' Final Finishing Commencing Time 6’00’’ Final Finishing Commencing Time if light cured (PINK Command set) 4’00’’ Test conditions : Temperature (23+/-1C), Relative humidity (50+/-5%) ISO 9917-1 : 2003 (Dental water-based cements) (Restorative cements) A. FISSURE PROTECTION ROOT SURFACE PROTECTION HYPERSENSITIVITY PREVENTION AND CONTROL PROTECTION FOR IMMATURE ENAMEL 1. Preparation of the tooth surfaces (e.g. for fissure protection or root surface protection) a) After cleaning the tooth surfaces (prophylaxis with pumice and water) in usual manner, rinse thoroughly with water. Avoid aggravating the operculum. Note: If extra retention is desired, application of GC CAVITY CONDITIONER (10 seconds) or GC DENTIN CONDITIONER (20 seconds) is recommended. b) Dry by blotting with a cotton pellet or gently blowing with an air syringe (Fig. A-1). DO NOT DESICCATE. Best results are obtained when prepared surfaces appear moist (glistening). 2. Powder and Liquid Dispensing a) The standard powder to liquid ratio is 1.8g / 1.0g. (1 level scoop of powder to 1 drop of liquid). b) For accurate dispensing of powder, lightly tap the bottle against the hand. Do not shake or invert. c) Make sure the liquid nozzle is clean and dry before dispensing liquid. Turn the liquid bottle horizontal and hold in this position briefly to remove air bubbles. Then invert and hold the liquid bottle vertically and squeeze gently to dispense a bubble free drop of liquid. After dispensing, wipe any residual liquid off the nozzle. d) Close bottle caps tightly immediately after use. 3. Mixing Dispense the required amounts of powder and liquid onto the pad. Using the plastic spatula, divide the powder into 2 equal parts. Spread the liquid over the pad (Fig. A-2) and mix the first portion with all the liquid for 10 seconds. Incorporate the remaining portion and mix the whole amount thoroughly for 10-15 seconds (total time within 25 seconds). Working time is 1 minutes 40 seconds from the start of mixing at 23C (73.4F). Higher temperatures will shorten working time. 4. Placement a) Take the mixed material using a suitable placement instrument or brush and apply to the tooth surface (Fig. A-3). Then use a brush to spread a thin film of GC Fuji Triage directly over the root surface or hypersensitive area or over the occlusal surface and into the pits and fissures. Note : If a faster set is desired, use a visible light curing device* for 20-40 seconds. Place light source as closely as possible to the cement surface. This function applies only to the Pink Shade. After light cure, it is advisable to protect the surface with a varnish. b) After placement, when the material starts to lose the glossy appearance (or after curing with the light curing device), apply GC Fuji VARNISH (blow dry) or GC Fuji COAT LC (light cure) to the sealed area and the margins using a cotton pellet or sponge (Fig. A-4). c) Finishing under air water spray can be performed 6 minutes from start of mix (chemically set) or 4 minutes if light cured. Use a superfine diamond bur or a silicone finishing point (Fig. A-5). d) Apply GC Fuji VARNISH or GC Fuji COAT LC to the area again. B. TEMPORARY FILLING OF ENDODONTIC ACCESS 1. Cleaning the pulp chamber a) After appropriate pulp treatment, clean and gently dry the pulp chamber with an air syringe (Fig. B-1). b) Fill the chamber with a cotton pellet (Fig. B-2). 2. Powder / Liquid Dispensing and Mixing See directions in A (above), Section 2 and 3. 3. Placement a) Using a suitable instrument, place the mixed material over the cotton pellet (Fig. B-3). Note : If a faster set is desired, use a visible light curing device* for 20-40 seconds. Place light source as closely as possible to the cement surface. This function applies only to the Pink Shade. After light cure, it is advisable to protect the surface with a varnish. b) Moisture protection and Finishing See directions in A, Section 4. b, c and d. C. INTERMEDIATE RESTORATIONS 1. Caries removal a) Remove caries and loose debris with hand instruments. b) For better retention, it is recommended to gently clean the carious surface with GC CAVITY CONDITIONER for 10 seconds or GC DENTIN CONDITIONER for 20 seconds. c) Rinse thoroughly with water. Dry by blotting with a cotton pellet or gently blowing with an air syringe (Fig. C-1). DO NOT DESICCATE. Best results are obtained when prepared surfaces appear moist (glistening). 2. Powder / Liquid Dispensing and Mixing See directions in A (above), Section 2 and 3. 3. Placement a) Take the mixed material using a suitable placement instrument or brush and apply to the prepared lesion or tooth surface without incorporating air bubbles (Fig. C-2). Form the contour and if possible cover with a matrix. Note : If a faster set is desired, use a visible light curing device* for 20-40 seconds. Place light source as closely as possible to the cement surface. This function applies only to the Pink Shade. After light cure, it is advisable to protect the surface with a varnish. b) See directions in A, Section 4.b,c and d. * NOTE : The initial set of GC Fuji TRIAGE® PINK can be accelerated using the energy from a dental halogen light curing device. | NÁVOD K POUŽITÍ PINK (růžový) odstín tuhne tzv. na povel, WHITE (bílý) odstín tuhne pouze chemicky. Prášek / tekutina poměr (g/g) 1,8 / 1,0 Míchací čas (sek.) 20-25” Pracovní čas (min., sek.) 1' 40'' Čistý čas tuhnutí (min., sek.) 2’30’’ Počátek konečného opracování 6’00’’ Počátek konečného opracování při použití světelné polymerace (RŮŽOVÝ odstín s tuhnutím „na povel“) 4’00’’ Testovací podmínky: Teplota (23+ / - 1°C), Relativní vlhkost (50+ / -5%) ISO 9917-1 : 2003 (Dentální cementy na bázi vody) (Výplňové cementy) OCHRANA FISUR OCHRANA POVRCHU KOŘENE PREVENCE A KONTROLA HYPERSENZITIVITY OCHRANA NEZRALÉ SKLOVINY 1. Příprava povrchu zubu (např. pro ochranu fisur nebo ochranu povrchu kořene) a) Po vyčištění povrchu zubu běžným způsobem (profilaxe s pemzou a vodou) vypláchněte důkladně vodou. Poznámka: Pro zvýšenou vazbu je doporučena aplikace GC CAVITY CONDITIONER (10 sekund) nebo GC DENTIN CONDITIONER (20 sekund). b) Lehce osušte vatovým tampónem nebo lehkým proudem vzduchu (obr. A-1). NEPŘESUŠUJTE. Nejlepšího výsledku dosáhnete při lehce navlhčených plochách (lesklých). 2. Dávkování prášku a tekutiny a) Standardní poměr prášku a tekutiny je 1,8 g /1,0 g (1 lžička prášku na 1 kapku tekutiny). b) Pro přesné odměření prášku lehce proklepejte lahvičku proti ruce. Neprotřepávejte a neobracejte ji. c) Ujistěte se, že dávkovač tekutiny (hubička) je čistý a suchý. Obraťte lahvičku s tekutinou do horizontální polohy a krátce ji v této pozici podržte z důvodu odstranění vzduchových bublin. Potom lahvičku obraťte a držte ji vertikálně a lehce stiskněte a nadávkujte kapku tekutiny bez bublin. Po nadávkování otřete zbylou tekutinu z hubičky dávkovače. d) Uzavřete pevně lahvičky ihned po použití. 3. Míchání Nadávkujte požadované množství prášku a tekutiny na podložku. Umělohmotnou špachtlí rozdělte prášek na dvě stejné části. Rozetřete tekutinu na míchací podložce (obr. A-2) a míchejte první porci s celým množstvím tekutiny po dobu 10 sekund. Potom přidejte zbývající část prášku a celé důkladně míchejte po dobu 10-15 sekund (celkově ne déle než 25 sekund). Pracovní čas je 1 minuta 40 sekund od začátku míchání při 23C (73.4F). Vyšší teplota zkracuje pracovní čas. 4. Pracovní postup a) Za použití vhodného nástroje nebo štětečku aplikujte promíchaný materiál na povrch zubu (obr. A-3). Poté použijte štěteček a naneste tenkou vrstvu GC Fuji TRIAGE® přímo na povrch kořene, na citlivou oblast nebo na okluzní povrch, do kavit či na fisury. Poznámka: Pro urychlení tuhnutí použijte na 20 – 40 sekund polymerační lampu*. Zdroj světla držte co nejblíže povrchu cementu. Tato funkce je možná pouze v případě, že použijete růžový (PINK) odstín. Následně je doporučeno pokrýt povrch ochranným lakem. b) Po umístění, když materiál začne ztrácet lesklý vzhled (nebo následně po světelné polymeraci) aplikujte GC Fuji VARNISH (osušte vzduchem) nebo GC Fuji COAT LC (světlem tuhnoucí) na zapečetěný povrch a okraje za použití vatového tampónu nebo houbičky (obr. A-4). c) Dokončení za chlazení vodou může být zahájeno 6 minut od počátku míchání (při chemickém tuhnutí) nebo 4 minuty při světelném tvrzení. Pro vyhlazení použijte superjemný diamant nebo silikonový brousek (obr. A-5). f) Aplikujte opět GC Fuji VARNISH nebo GC Fuji COAT LC na povrch. B. DOČASNÉ ENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ 1. Vyčištění pulpy a) Po vhodném ošetření pulpy, vyčistěte a vysušte prostor pulpy lehkým proudem vzduchu (obr. B-1). b) Vyplňte prostor vatovým tampónem (obr. B-2). 2. Dávkování prášku / tekutiny a míchání Viz. postup v bodě A (nahoře), část 2 a 3. 3. Pracovní postup a) Za použití vhodného nástroje umístěte namíchaný materiál na vatový tampón (obr. B-3). Poznámka: Pro urychlení tuhnutí použijte na 20 – 40 sekund polymerační lampu*. Zdroj světla držte co nejblíže povrchu cementu. Tato funkce je možná pouze v případě, že použijete růžový (PINK) odstín. Následně je doporučeno pokrýt povrch ochranným lakem. b) Ochrana proti vlhkosti a dokončení viz. postup v bodě A, část 4. b), c) a d). C. STŘEDNĚDOBÉ VÝPLNĚ 1. Odstranění kazu a) Odstraňte ručním nástrojem veškerou postiženou tkáň. b) Pro lepší vazbu je doporučeno lehce očistit povrch kazu pomocí GC CAVITY CONDITIONER po dobu 10 sekund nebo GC DENTIN CONDITIONER po dobu 20 sekund. c) Důkladně opláchněte vodou. Lehce osušte vatovým tampónem nebo lehkým proudem vzduchu (obr. C-1). NEPŘESUŠUJTE. Nejlepšího výsledku dosáhnete při lehce zvlhčených plochách (lesklých). 2. Dávkování prášku / tekutiny a míchání Viz. postup v bodě A (nahoře), část 2 a 3. 3. Pracovní postup a) Za použití vhodného nástroje nebo štětečku aplikujte namíchaný materiál do připravené kavity nebo na povrch zubu bez přimíchání vzduchových bublin (obr. C-2). Vytvarujte kontury a pokud je to možné, překryjte matricí. Poznámka: Pro urychlení tuhnutí použijte na 20 – 40 sekund polymerační lampu*. Zdroj světla držte co nejblíže povrchu cementu. Tato funkce je možná pouze v případě, že použijete růžový (PINK) odstín. Následně je doporučeno pokrýt povrch ochranným lakem. b) Viz postup v bodě A, část 4. b), c) a d). *POZNÁMKA: Tuhnutí GC Fuji TRIAGE® PINK (růžová) může být urychleno využitím energie (tepla) při použití dentální polymerační halogenové lampy. |
| STORAGE Store at temperature of 4-25(39.2–77.0F) (Shelf life : 2 years from date of manufacture) | SKLADOVÁNÍ Skladujte při teplotě (4-25°C) (39,2-77,0°F) (Expirace: 2 roky od data výroby) |
| SHADE Pink, White | ODSTÍNY Růžová, bílá |
| PACKAGE 15 g powder, 10 g (8.0 mL) liquid, Dentin Conditioner 6 g (5.7 mL), powder scoop, mixing pad No. 22, plastic spatula. | BALENÍ 15 g prášek, 10 g (8,0 ml) tekutina, Dentin Conditioner 6 g (5,7 ml), lžička na prášek, míchací podložky No. 22, umělohmotná špachtle. |
| CAUTION 1. In case of contact with oral tissue or skin, remove immediately with a sponge or cotton soaked in alcohol. Flush with water. 2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention. 3. DO NOT mix powder or liquid with any other glass ionomer components. US Patent : 6264472 6756421 UK Patent : 2353042 2357773 France Patent : 2797396 2799954 Australia Patent : 768901 775349 | UPOZORNĚNÍ 1. V případě kontaktu s tkání dutiny ústní nebo pokožkou odstraňte okamžitě houbičkou nebo bavlněným tampónem namočeným v lihu. Opláchněte vodou. 2. V případě kontaktu s očima vypláchněte okamžitě vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. 3. NEMÍCHEJTE prášek ani tekutinu s komponenty jiných skloionomerních cementů. Patentové číslo v USA: 6264472 6756421 Patentové číslo v UK: 2353042 2357773 Patentové číslo ve Francii: 2797396 2799954 Patentové číslo v Austrálii: 768901 775349 |